新郑市公立人民医院

口腔综合治疗台采购项目

磋商文件

招标人：新郑市公立人民医院

时 间：2020年5月26日

目 录

1. 磋商公告
2. 响应须知
3. 总则
4. 响应文件的编写
5. 响应文件的提交

（四）评标办法

1. 合同条款
2. 响应文件格式
3. 磋商公告

本项目为新郑市公立人民医院口腔综合治疗台采购项目，具体事宜公布如下：

一、项目名称

口腔综合治疗台采购项目。

1. 项目概况

项目要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 口腔综合治疗台 | 1 | 见附件 |

1. 供应商资格要求

1、供应商具备政府采购法规二十二条的六条资格要求；

2、供应商须在中华人民共和国境内依法登记注册，具有合法的医疗器械生产（经营）资格，能够提供产品授权书，具备承担采购项目的能力。

3、供应商不得有商业贿赂和不正当欺诈行为。如供货人被证实有以上行为，将被视为不合格；

4、供应商经营行为必须符合国家法律法规和有关规定；

5、本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包。

四、报名信息及资料提交

1、报名时间：2020年6月4日至2020年6月10日

【工作日8:30-12:00,14:00-17:00（北京时间）】

1. 报名地点：新郑市公立人民医院财务部（招标办）（科研楼三楼）
2. 报名须知：报名须携带企业的三证一照（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）副本、法人授权证书以及被授权人身份证、医疗器械经营许可证、产品授权书、产品注册证原件及复印件一份。
3. 五、评审

**评审时间：另行通知**

**评审地址：新郑市公立人民医院科研楼四楼会议室**

**评审须知：**携带标书

**报价方式：**二次报价

**采购单位：**新郑市公立人民医院

**地　 址：**新郑市中华南路

**邮　 编：**451100

**联 系 人：**吴女士

**电　 话：**0371-56829019

**邮     箱：[xzsglyyzbb@126.com](mailto:xzsglyyzbb@126.com)**

附件：技术参数

**采购人： 新郑市公立人民医院**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **种植牙椅** |
| **质量层次** | **国产** | **数量** | **1张** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：无** | | | |
| **设备配置要求及用途：重症监护室的病人护理使用** | | | |
| **具体技术参数：** | | | |
| 1.内置式地箱，移动治疗台（下挂） 移动抽吸台 | | | |
| **2.牙科椅** | | | |
| 2.1采用进口品牌直流电机驱动，柔性启动，运行平稳，噪音低。牙椅的俯、仰采用快速电机，方便高效。 | | | |
| 2.2靠背背板为优质钢材，靠背背板与牙椅框架整体连接，运行更安全。 | | | |
| 2.3手工制作高端皮革，厚度适中，使患者就诊更加舒适，牙椅面料方便擦洗，消毒。 | | | |
| 2.4最低椅位：380mm，最高椅位：680mm。 | | | |
| 2.5搭扣形式连接的靠背和座垫，方便更换与维修。 | | | |
| 2.6患者椅采用互动补偿式功能设计，使患者腰部无台阶及搓背感。 | | | |
| 2.7二折式头枕设计，可多角度调整并固定头枕。 | | | |
| 2.8双扶手设计，扶手可上下旋转，方便患者上下椅位。 | | | |
| **8.医生操作台** | | | |
| 8.1移动治疗台设有电源开关、升、降按键，操作简单，定位准确，使用方便。 | | | |
| 8.2牙科椅配有不锈钢器械盘，采用手刹控制，调节轻松灵活 | | | |
| 8.3移动治疗台采用整体不锈钢结构，盘面可伸缩约200mm | | | |
| 8.4可拆卸式器械挂架盒，可旋转90° | | | |
| 8.5高低速手机管线均为国产品牌，耐消毒、耐腐蚀、不易老化打弯； | | | |
| **9、脚开关** | | | |
| 9.1可实现高速手机干、湿转及吹屑气； | | | |
| 9.2可控制器械给水； | | | |
| 9.3可控制口腔灯开关； | | | |
| **10、口腔灯** | | | |
| 10.1进口口腔灯及灯臂, 节能、使用寿命长；定位精准无位移； | | | |
| 10.2光照区光线均匀，光区界限分明，无散射；高效散热设计，避免灯头和光照区发烫的现象； | | | |
| 10.3照度最大60000lx,；功率（功耗）100~250VAC； | | | |
| 10.4口腔灯控制键位于灯的侧面 | | | |
| 10.5口腔灯采用无极调光，最大限度满足工作需要。 | | | |
| **11、医生座** | | | |
| 11.1医生/助手座椅采用五个万向铝合金材质脚轮滚动，方便移动和锁止。 | | | |
| 11.2医生椅椅背高度可单独调节、倾斜度可调，给不同体型的医生腰部提供良好的支撑。医生椅高度可调，最低椅位440mm；行程：120mm； | | | |
| 11.3医生座椅框架和底座部分全部采用金属材质，结实耐用。 | | | |
| **12、助手操作单元** | | | |
| 12.1牙科椅助手位设有设置键、牙科椅升、降、仰、俯键相关功能。移动抽吸台设有抽吸泵开关、负压调节旋钮。 | | | |
| 12.2牙科椅助手单元有2个器械挂架：强吸、手持痰盂；移动抽吸台有一个吸唾单元，可最大程度满足工作需求。 | | | |
| 12.3移动抽吸台配有小器械盘。 | | | |
| 13.整体牙椅材料选材优良、便于清洁和消毒。 | | | |
| 14.一体式陶瓷质地漱口盆，易清洁。配备过滤网，避免污物堵塞下水道，防止堵塞排水口。 | | | |
| **15、吸唾系统** | | | |
| 15.1吸唾系统消毒：强弱吸手柄材质、强弱吸接头的插拔性和消毒性的说明； | | | |
| 15.2机器内部自带三套超精密过滤系统，可确实的捕捉到水、气回路里的一般细菌、大肠菌、微粒子等，提供干净的水、气，过滤直径最小为0.02um | | | |
| 15.3水、气流量全部采用电磁阀独立控制，内置水、气压恒定调节系统 | | | |
| 15.4外置式吸唾过滤器，在吸唾管线进入牙机的接口处，设有过滤网。保证大块的流质能过滤出机器。过滤网易取出及清洁。 | | | |
| **16、水路管道** | | | |
| 16.1手机头/快接头/治疗台内部有防回吸设计，充分的防止交叉感染的发生。 | | | |
| 16.2手机管线回油收集器，保证牙椅内部的干净。 | | | |
| 17.具有安全保护功能，遇障碍座椅停止运动；设定有2个安全开关（牙科椅下摆架），在遇到阻力时，牙椅会被锁定。 | | | |
| 18.当手机工作时，牙科椅被自动锁定 | | | |
| 19.设置负载短路及过载保护。保证设备的安全性。 | | | |
| 20.当1支手机工作时，其他手机被自动锁定 | | | |
| **21.性能参数** | | | |
| 21.1输入电源AC220V±10% 50±1Hz 900VA | | | |
| 21.2输入水源0.2MPa—0.4MPa 流量≥5L/min | | | |
| 21.3输入气源≥0.6MPa 流量≥80NL/min | | | |
| 21.4LED口腔灯AC12V-24V 10W | | | |
| 21.5LED观片灯DC10V | | | |
| 21.6无加热器 | | | |
| 21.8电磁阀DC24V | | | |
| 21.9运动电机DC24V | | | |
| 21.10外形尺寸<长3500mm×宽2500mm×高1800mm | | | |
| 21.11负载>135Kg | | | |
| 21.12坐垫离地最低高度：380mm | | | |
| 21.13坐垫离地最高高度：680mm | | | |
| 21.14椅背转角110°~180° | | | |
| 21.15器械臂转角135° | | | |
| 21.16平衡臂转角360° | | | |
| 21.17器械盘转角130° | | | |
| 21.18器械盘升降距离450mm | | | |
| 21.19痰盂手持式° | | | |
| 21.20灯臂转角360° | | | |
| 21.21口腔灯转角270° | | | |
| 21.22口腔灯上下移动范围750mm | | | |
| 21.23助手臂转角90° | | | |
| 21.24助手架旋转角度小于180° | | | |
| **22.抽吸机** | | | |
| 22.1电压AC230V 50-60HZ | | | |
| 22.2功率：138-173W | | | |
| 22.3抽气速率：45±4L/min | | | |
| 22.4噪音小于51d | | | |
| **23.无油空压机** | | | |
| 23.1电源条件： | | | |
| 23.1.1额定电压：220V±10% | | | |
| 23.1.2 频率：50Hz | | | |
| 23.1.3 电源消耗：0.75KW | | | |
| 23.2 结构形式 | | | |
| 整台无油空气压缩机由压缩机机头、储气罐等组成。 | | | |
| 23.3 技术指标： | | | |
| 23.3.1产气量最大每台150L/分钟，0.4bar下产气量90L/min； | | | |
| 23.3.2每台空压机为1个ZB200机头组成。 | | | |
| 23.3.3噪音小于65分贝； | | | |
| 23.3.4储气罐容积为38L 1个，内外喷塑，；带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。 | | | |
| 23.3.5最小占地面积：1m\*1m | | | |
| 23、售后服务要求 | | | |
| 23.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； | | | |
| 23.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； | | | |
| 23.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； | | | |
| 23.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 | | | |
| 23.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； | | | |
| 23.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 | | | |
| 23.7提供操作手册和维修手册 | | | |

产品配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品配置清单 | 数量 |
| Sinol高速手机 | 1支 |
| Sinol气动低速 | 1套 |
| 三用喷枪（弯头） | 1支 |
| 口腔手术灯 | 1套 |
| 铝制手持式痰盂 | 1套 |
| 踏板复合脚开关 | 1套 |
| 强吸，弱吸（手持痰盂）工作手柄 | 各1套 |
| 医生座椅 | 2套 |
| 抽吸机 | 1套 |
| 世界知名品牌选位阀 | 1套 |
| 原厂组合式搁物盘、口杯架、纸巾盒 | 1套 |
| 各品牌机装式洁牙机 | 1套 |
| 各品牌机装式光固化机 | 1套 |
| 原厂机装式内窥镜系统（含显示器支架） | 1套 |
| 手动管路冲洗消毒 | 1套 |

1. 响应须知
2. 总则
3. 适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商文件招标公告中的所叙述的内容。

1. 合格的供应商

2.1响应供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.2.本次响应供应商必须符合下列条件：

2.2.1、具有合法的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证，以及相关业绩证明材料，具有独立承担民事责任的能力。

2.2.2、具有独立履行合同所必须得设施和相关技术能力。

2.2.3、近三年来在经营活动中没有重大违法记录。

2.2.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2.2.5、法律、行政法规规定的其他条件。

3. 其他

3.1 无论磋商活动中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参与招标活动有关的全部费用。

3.2 无论响应结果如何，采购人均无向供应商解释其成交或未成交原因的义务。

3.3 无论成交与否，已发放磋商文件的供应商对磋商文件负保密责任。

1. 响应文件的编写
2. 供应商应按磋商文件的要求准备标书，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其磋商活动做出实质性的响应，否则其响应资格有可能被评审小组否决。
3. 响应文件的格式要求按照响应文件格式要求准备。
4. 响应的签署、密封和标记：响应文件文件共五份，其中“正本”两份，“副本”三份，如正副本内容不符，以“正本”为准，副本为正本的复印件。响应文件正副本均应采用A4纸打印（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。
5. 响应文件的签署：响应文件正本每一页均应加盖供应商单位公章，其余为正本复印件。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，修改之处应加盖供应商单位公章或由供应商法定代表人或其委托代理人签字确认。
6. 响应文件的密封、标记：谈判文件正本和副本应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章。封套上注明项目名称、项目编号、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样。
7. 磋商响应文件的提交
8. 响应文件提交的截止时间：
9. 响应文件递交地址：新郑市公立人民医院科研楼三楼招标办
10. 评审细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | | 分值构成  (总分100分) | 报价部分： 50 分  技术部分： 30 分  综合部分： 10 分  服务承诺： 10 分 |
| 1.(1) | | 满足招标文件要求且投标报价折扣率最低值为评标基准价，得满分50分，其余投标人得分按照以下公式计算：  （50分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\* 50 |
| 1.(2) | | 产品技术（35分） | 根据产品技术偏离表，契合度高得4-5分，契合度一般得1-2分 |
| 根据品牌知名度打分；知名度高得8-10分，一般得5-8分，较差得0-5分。 |
| 材质工艺；材质质量，工艺制作优秀得8-10分，一般得5-8分，较差得0-5分。 |
| 提高售后服务质量、保证优质服务的措施；优秀得8-10分，一般得5-8分，较差得0-5分。 |
| 1.(3) | 综合评标分标准 | 综合实力（5分） | 1.在人员、设备、资金等方面具有相应较强的供应、安装和售后服务能力的得5分,一般得2-4分，较差得0-2分。 |
| 企业业绩（5分） | 1.具有2017年1月1日以来(以安装日期为准)类似项目业绩，每提供一份业绩得1分，本项最多得5分。（标书中附业绩合同复印件） |
| 1.(4) | 服务  承诺 | 服务承诺（10分） | 1.根据各合格投标人对该项目所提供的免费服务等优惠条件进行对比，在1-3分内打分。  2.承诺支持本地化服务并且有相应的服务方案在1-3分内酌情打分。  3.评委根据各投标人提供对本项目的其他优惠及服务承诺酌情打分，优秀得3-4分，一般得1-2分，较差得0分。 |

1. 合同条款

买方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

　　卖方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

　　经甲、乙双方充分友好协商，就购买\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、 设备的名称、规格型号、质量及数量

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　二、合同价格

　　设备总价为人民币(大写)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

　　本合同总金额不得做任何变更与调整。

　　三、合同生效

　　本合同经双方签字后生效。

　　四、付款方式

　　货物验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100%货款。

　　五、交货、包装与验收

　　1.交货地点：按甲方指定的地点。

　　2.交货时间：合同生效后\_\_\_\_\_\_\_\_\_日内。

　　3.乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

　　4.设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

　　5.设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

　　6.设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

　　7.乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

　　8.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

　　六、产品质量保证与售后服务

　　1.乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

　　2.乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

　　3.设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

　　4.乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

　　七、责任与义务

　　1.在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供方便，其费用由乙方自理。

　　八、违约责任

　　1.乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.3%金额计￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元计算。

　　2.甲方延期付款时(正当拒付除外)。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0.3%金额计算，支付款办理期为10个工作日。

　　3.双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

　　九、合同的解除和变更

　　1.当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

　　2.如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

　　十、合同纠纷的解决

　　1.甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

　　2.本合同履约地为\_\_\_\_\_\_\_\_\_，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向\_\_\_\_\_\_\_\_\_仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。

　　3.如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。

　　十一、免责条款

　　本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

　　十二、其它约定事项

　　本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

　　本合同一式\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，其中正本\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，副本\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，都具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　委托代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

　　乙方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　委托代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

备注：合同具体条款以当事人约定为准。

第四章响应文件格式

正本/副本

磋商公告名称

磋商响应文件

**招标单位：**新郑市公立人民医院

**响应单位：**

**响应单位代表：**

**响应单位地址：**

**移动电话：**

**固定电话：**

**邮 箱：**

响应文件组成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **备注** |
|  | **目录** | **格式见附件1（内容页码必须与目录页码对应一致）** |
| **1** | **报价表** |  |
| **2** | **投标响应函** | **格式见附件2** |
| **3** | **法人授权委托书/法人身份证明文件** | **法人授权委托书格式见附件3** |
| **4** | **反商业贿赂承诺书** | **格式见附件4** |
| **5** | **产品授权书** |  |
| **6** | **企业资质材料** | **营业执照副本 医疗器械经营许可证** |
| **7** | **生产厂家资质材料** | **营业执照副本 医疗器械经营许可证** |
| **8** | **医疗器械产品注册及附表** | **如无注册证，须提供作为非医疗器械管理的证明文件** |
| **9** | **所投产品销售业绩及客户清单** | **包括销售年份、客户名称、联系方式等** |
| **10** | **产品详细参数** |  |
| **11** | **产品检验报告** | **注册检验** |
| **12** | **产品服务方案** |  |
| **13** | **产品技术性能及配置偏离表** |  |
| **14** | **技术及售后服务承诺书** |  |
| **15** | **近期与其他单位签订的购销合同、发票、中标通知书。**  **标内产品提供网采截图** | **要求提供二级及以上医院（复印件）**  **供货方可为不同销售商,** |
| **16** | **投标人认为应递交的其它材料** |  |
| **17** | **产品彩图** |  |

**注意事项：**1、响应响应文件封面右上角须标明正本、副本；2、需提供响应响应文件正本2份，副本3份；3、正本每页（含封面）须盖采购响应人红章，副本封面须盖红章；4、所有证件都须是有效期证件（年检合格）；5、资料须按表格要求顺序装订。

附件1 目 录

附件2 磋商响应函

致新郑市公立人民医院：

我方仔细研究了贵单位 （项目名称）的磋商文件，我方有能力也完全同意承担磋商文件规定的供货单位的全部责任和义务。

假如成交，我方保证：

1、我方已仔细研究了全部磋商文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、本响应文件始终对我方有约束力，我方将遵守磋商文件规定，履行合同责任和义务，按照磋商文件条款及规定时间、地点提供保质保量合格的产品及服务。

3、我们完全理解，最低价不是成交的唯一因素。无论成交与否，我们愿意承担由采购响应准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

4、我们同意提供招标人要求的有关本次招标的其它任何资料。

响应人：（公章）

法定代表人或代理人（签字）：

日期：

附件3 法人授权委托书

致新郑市公立人民医院：

兹授权 代表我公司参加贵单位组织的

（项目名称）的竞争性磋商活动。

该被授权人代表我公司所签署的一切文件等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

法人代表姓名： 性别： 年龄：

身份证号：

本授权书有效期限为： 年 月 日 至 年 月 日，特此声明。

授权单位（公章）：

法人代表（签字）：

被授权人（签字）：

法人代表

身份证复印件背面

粘贴此处

法人代表

身份证复印件正面

粘贴此处

被授权人

身份证复印件正面

粘贴此处

被授权人

身份证复印件正面

粘贴此处

年 月 日

附件4 反商业贿赂承诺书

致新郑市公立人民医院：

在新郑市公立人民医院 （项目名称）竞争性磋商活动中，我公司保证做到：

1、公平竞争参加本次磋商活动；

2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向医院工作人员、（包括采购主管领导、主办科室负责人、评审专家）及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用；

3、如出现以下行为，我公司及参与磋商响应的工作人员无条件接受院方及法律的处置：

⑴供货单位代表未出席磋商响应会或评审时被三次提名而供货单位无代表应答的（自动弃权）；

⑵递交的响应文件和资质文件中有虚假内容的；

⑶违反法律及院方关于反商业贿赂规定的；

⑷磋商报价低于实际成本价的；

⑸成交后未在规定期限内签订合同的；

法人授权代表（签字）：

年 月 日