技术参数

**采购人：新郑市公立人民医院**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **红外热像仪** |
| **质量层次** | **国产** | **数量** | **2台** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否** | | | |
| **设备配置要求及用途**：用于出入患者体温筛查 | | | |
| **具体技术参数：** | | | |
| 1、探测器类型：非制冷红外焦平面探测器； | | | |
| 2、探测器分辨率：384\*288； | | | |
| 3、工作波段：8-14UM； | | | |
| 4、测温精度：±0.3℃； | | | |
| 5、测温范围：30℃-42℃； | | | |
| 6、测温距离：1-5米； | | | |
| 7、工作温度：10-40℃； | | | |
| 8、同时检测人数：6-10人，每分钟检测100-150人； | | | |
| 9、可见光分辨率：1920\*1080； | | | |
| 10、配备黑体，测温实时校准； | | | |
| 11、超温报警功能：报警范围可调，支持体温超温自动抓拍； | | | |
| 12、电脑配置：I5以上处理器，4GB以上内存 | | | |
| 13、售后服务要求 | | | |
| 13.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； | | | |
| 13.2、保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； | | | |
| 13.3、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； | | | |
| 13.4、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。提供厂家保修证明文件； | | | |
| 13.5、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； | | | |
| 13.6、提供使用和维修技术人员培训，提供维修手册。 | | | |