技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 核酸扩增仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 |  | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：与基因扩增实验室现有设备配套使用。 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：病原体核酸扩增检测、转基因检测；可实现绝对定量和相对定量,适于基因表达分析 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1 热循环系统 |  |  |  |
| 1.1 加热冷却方式：半导体 |  |  |  |
| 1.2 升降温速率：3.5℃/秒以上 |  |  |  |
| *1.3 温度范围：4℃-99.9℃ |  |  |  |
| *1.4 控温精确度：±0.25℃ |  |  |  |
| 2 样品系统 |  |  |  |
| 2.1 样品通量：单管、8联管、96孔板，并无需适配器 |  |  |  |
| 2.2 反应体积：10-100ul |  |  |  |
| 2.3 运行时间：<2小时 |  |  |  |
| 2.4 机械设计：样品无需移动 |  |  |  |
| 2.5反应后保存：可降温至4℃保存 |  |  |  |
| 3 荧光系统 |  |  |  |
| 3.1 荧光染料：FAMTM/SYBR Green I, VIC /JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3, ROXTM/Texas Red |  |  |  |
| 3.2 荧光校正：软件支持Rox荧光校正去除误差 |  |  |  |
| 4 光学系统 |  |  |  |
| 4.1 激发光源：卤钨灯，配备时间监测及自我诊断程序 |  |  |  |
| 4.2 滤光系统：四色光源滤光片结合荧光滤光片 |  |  |  |
| 4.3 检测系统： CCD摄像机一次成像 |  |  |  |
| 4.4 检测方式：实时动态检测，动态显示，可同时检测4种荧光染料 |  |  |  |
| 5 检测性能 |  |  |  |
| 5.1 检测灵敏度：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7% |  |  |  |
| 5.2 线性范围： 109以上 |  |  |  |
| 5.3 检测分辨率： 99.7%置信度下能有效分辨5000和10000模板拷贝数的差异 |  |  |  |
| 6 分析功能 |  |  |  |
| 6.1 定量量型：能进行绝对定量和相对定量, 可同时对无限个数据同时进行分析，比对和作柱形图 |  |  |  |
| 6.2 分析应用：可以进行熔解曲线分析、突变分析、等位基因分析等 |  |  |  |
| 7 软件系统 |  |  |  |
| 7.1 定量PCR软件：有绝对定量和相对定量软件 |  |  |  |
| *7.2 Taqman探针设计软件： 有，含正版引物与探针设计软件，可进行Taqman MGB探针的设计及合成 |  |  |  |
| 7.3 荧光校正软件：有 |  |  |  |
| 7.4 独立相对定量软件： 有，可同时对无限个数据同时进行分析 |  |  |  |
| *7.5SNP分析软件：有，含SNP分析软件 |  |  |  |
| *8 试剂、耗材 开放式 |  |  |  |
| 9 装机指标 99.7%的置信度下分辨5000和10000模板拷贝数的差异 |  |  |  |
| 10.售后服务要求 |  |  |  |
| 10.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 10.2保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 10.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 10.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 10.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 10.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |

产品配置清单：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 核酸扩增仪 | 1 |
| Dell商务台式电脑 | 1 |
| ## SDS系统操作软件 | 1 |
| ## Taqman ® RNase P安装化学套件 | 1 |
| ## 荧光定量PCR仪光谱校正套件 | 1 |