技术参数

采购人：  新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 病床 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 50套 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：无 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1. 规格: |  |  |  |
| 1.1 整床尺寸约:整床长 2210±10mm，整床宽 980±10mm，床板离地高度 500±10mm； |  |  |  |
| 1.2床板尺寸：床板长度 1920±10mm；宽 900 mm±10mm； |  |  |  |
| 1.3 护栏最大长度 1420mm±10mm。 |  |  |  |
| 2. 功能: |  |  |  |
| 2.1 两螺管系统实现各种体位，背部升降：0-70°±2°；腿部升降：0-40°±2°； |  |  |  |
| 3. 结构: |  |  |  |
| 3.1双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框与底框的连接方式需要使用插套锁定式； |  |  |  |
| 3.2床框与底框的连接方管规格：≥50mm×50mm，厚度≥2mm；床框及底座均加厚用材，采用不低于 30×60×1.5mm 矩型钢管，床体静态最大载重≥400kg，床体动态最大载重≥ 200kg； |  |  |  |
| 3.3背部床板采用双支撑卸力结构，背部床板采用由上支撑轴和下支撑轴以及曲柄连杆组成的双支撑卸力结构； |  |  |  |
| 4. 部件: |  |  |  |
| 4.1.采用双向到位保护螺管，背部床板螺管内置精铜螺母，螺母的直径≥39mm,长度≥ |  |  |  |
| 49mm，重量≥370g；精铜螺母上有金属滑槽，滑槽里装有铝合金导轨，导轨固定在金属圆环 |  |  |  |
| 上，通过螺杆上的固定圆环对弹簧进行压缩与释放，使精铜螺母与螺管卡销相互作用，产生双向到位无极限保护功能；螺管由铜螺母到位保护作用腔和连接管组成，铜螺母到位保护作用腔的直径≥48mm，最大厚度≥3.0mm；连接管的直径≥32 mm，厚度≥2.5mm，有效保证使用寿命； |  |  |  |
| 4.2. 摇手系统与螺杆间传动部件采用六角钢配铝合金导管，六角钢的长度≥410mm、对边距 |  |  |  |
| S≥9.5mm；铝合金导管的长度≥350mm、外径≥18.5mm ，金属摇手采用含件注塑成型工艺， 内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，防夹手； |  |  |  |
| 4.3. 床头床尾板采用全新的塑料吹塑成型； |  |  |  |
| 4.4、床头床尾板，采用全新纯正 PP/PE 原生材料吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁， 不变形；结实耐用；（提供第三方 SGS 出具的对所投产品制造商的床头床尾板冲击测试报告）；锁定开关自动锁定，稳定可靠，拆卸方便，床头尾板两边各带防撞装置。可更好保护床体在移动过程中不受碰撞损伤； |  |  |  |
| 4.5 “易清洁”铝合金护栏 |  |  |  |
| 5.脚轮 |  |  |  |
| 5.1、高级静音轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，质地坚硬且轻盈； |  |  |  |
| 6. 床板采用≥1.0mm 品牌冷扎钢板，由汽车钣金加工技术--整体模压成型，四角平滑完整； 带模压凹槽和透气孔，外形美观，抗压力强，永不变形；床板与床板之间的运动连接铁件采用厚度≥3mm 的 U 型卡铁，三面焊接； |  |  |  |
| 7. 配置: |  |  |  |
| 7.1.四个点滴架插座，钢板成型； |  |  |  |
| 7.2.四个引流袋挂钩，多体位输液引流； |  |  |  |
| 7.3.设置床垫防滑筋一个，防止床垫在床板升降时前后滑动。 |  |  |  |
| 8.ABS 床头柜技术参数 |  |  |  |
| 8.1规格:≥480×480×820mm (L×W×H); |  |  |  |
| 8.2采用全新纯正 ABS 工程塑料; |  |  |  |
| 8.3功能:水壶座、隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、餐桌板(托物板)、抽屉、储物 柜; |  |  |  |
| 8.4储物柜内中间隔板可调节高度;弧线型柜门设计; |  |  |  |
| 8.5床头柜面板采用全新的 ABS 注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗，适用于医院经常消毒清洁的工作环境。 |  |  |  |
| 9普通床垫技术参数 |  |  |  |
| 9.1规格:80mm 厚，长宽与床相匹配； |  |  |  |
| 9.2面料:防水牛津布； |  |  |  |
| 9.3内褥:60mm 厚 ，28°高密度海绵+20mm 环保椰棕； |  |  |  |
| 9.4床垫套易清洁，可拆洗。 |  |  |  |
| 10、售后服务要求 |  |  |  |
| 10.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 10.2备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 10.3设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 10.4提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 10.5根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 10.6提供操作手册和维修手册 |  |  |  |

每套产品配置清单：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 病床 | 1张 |
| 输液架 | 1个 |
| 鞋架 | 1个 |
| 床头柜 | 1个 |
| 床垫 | 1个 |