**血栓泵**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 血栓泵 |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |
| 设备配置要求及用途：促进血液及淋巴的回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿。 |
| 具体技术参数： |
| 1、压力模式：≥1 种压力模 |
| 2、定时：0～30min可调 |
| \*3、压力范围：5.33～20.00kPa(40～150 mmHg)可调 |
| \*4、气囊腔数：≥6 腔 |
| 5、可同时治疗两个肢体，绑腿包裹大小腿 |
| 6、充气压力、时间可调 |
| 7、抗压气囊 |
| 8、防电磁波干扰 |
| 9、具有空气滤清除功能 |
| \*10、具有医疗器械注册证及注册登记表 |
| \*11、产品具有（NQA）CE 认证证书。 |
| 12、售后服务要求 |
| 12.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 12.2保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |
| 12.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 12.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 12.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 12.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
| 12.7提供操作手册和维修手册 |

产品配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品配置清单 | 数量 |
| 空气波压力治疗 | 1台 |
| 绑腿 | 2套 |

**无创呼吸机**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 无创呼吸机 |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |
| 设备配置要求及用途：无创，用于呼吸支持治疗。 |
| 具体技术参数： |
| 1、压力水平：2-30cmH2O，CPAP：4-20cmH2O |
| 2、噪音水平：27±2db（实时可测） |
| 3、支持IVOPS定容（目标潮气量） |
| 4、智能启停:呼吸自动触发或关闭 |
| 5、呼吸频率：5-40BPM，可自动切换 |
| 6、湿化器：可拆分湿化器，双重短路保护，五挡可调 |
| 7、加温管温度可设16-30℃ |
| 8、吸气和呼气触发灵敏度4档可调 |
| 9、最大和最小吸气时间可调 |
| 10、升压和降压速度4档可调 |
| 11、具有医疗器械注册证及注册登记表 |
| 12、售后服务要求 |
| 12.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 12.2保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |
| 12.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 12.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 12.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 12.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
| 12.7提供操作手册和维修手册 |

产品配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品配置清单 | 数量 |
| 无创呼吸机 | 1台 |
| 面罩 | 2套 |
| 管路 | 2套 |

**洗浴床**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **洗浴床** |
| **质量层次** | **国产** | **数量** | **1** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：** |
| **设备配置要求及用途：** |
| **具体技术参数：** |
| 1、功能：带手控器，电动推杆平稳整体升降，可根据浴者舒适度随意0°--30°调节；护工操作简单，调 |
| 节到浴者舒适体位。 |
| 2、紧急开关设计：带有安全急停装置，在紧急情况下按下按钮，机器断电，停止工作，向右旋转按钮， |
| 恢复通电工作。 |
| 3、床体 床 面：高级304#不锈钢冷管； 底座：采用碳钢喷漆，坚固耐用。 |
| 4、浴 槽：采用高韧性环保皮划艇料制成，柔软舒适，耐高温/严寒 （+80°-10°），不易变型，不易老 |
| 化；可拆下清洁消毒。 |
| 5、填 充：环保高密度EVA，柔软舒适不变形。 |
| 6、尺 寸（外围）：长2150±20mm×宽810±20mm×高670-910 mm |
| 7、承 重：≦170kg。 |
| 8、颜 色：床垫:蓝色，底座：乳白色。 |
| 9、护 栏：两侧护栏皆可180°旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。 |
| 10、排 水：1，床体整体略倾斜，顺畅排水。 2，或通过便捷排水口排水。 |
| 11、脚 轮：万向医用带刹静音脚轮，移动方便，操作简单，性能可靠。 |
| 12、售后服务要求 |
| 12.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 12.2保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |
| 12.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 12.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 12.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 12.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |

**气垫床**

**采购人： 新郑市公立人民医院**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 气垫床（防褥疮垫） |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 5台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |
| 设备配置要求及用途：防止褥疮用。 |
| 具体技术参数： |
| 1、气泵工作声音≤45分贝 |
| 2、气泵交替充气放气，循环波动，12±2分钟一循环 |
| \*3、气垫PVC面料，防水耐脏，透气，不伤皮肤 |
| \*4、气管一体成型，可单独拆卸 |
| 5、气垫尺寸长\*宽=200±10\*90±5cm |
| 6、输出气压≥14kPa，输出流量≥5L/min |
| 7、售后服务要求 |
| 7.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 7.2保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |
| 7.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 7.4设备免费原厂保修期1年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 7.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 7.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
| 7.7提供操作手册和维修手册 |

产品配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品配置清单 | 数量 |
| 气泵 | 1个 |
| 气垫 | 1套 |
| 连接管 | 2根 |

胰岛素泵

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **胰岛素泵** |
| **质量层次** | **国产** | **数量** | **1台** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：** |
| **设备配置要求及用途：** |
| **具体技术参数：** |
| 1.电池：充电电池 ，使用时间不小于30天 |
| 2.耗材：标准鲁尔接口， 通用耗材 |
| 3.基础率：自动分配基础率 、个性化设置基础率 |
| 4.大剂量：大剂量可预设 |
| 5.螺杆复位推进， 自动计算剩余药量 |
| 6.胰岛素类型：U40/U100不同浓度胰岛素自动调整 |
| 7.堵塞报警量可调 |
| 8.记忆功能：取下电池后，设置信息永远不丢失 |
| 9、售后服务要求 |
| 9.1维修响应速度：一个小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内达到医院，不管是否节假日； |
| 9.2保修期内的开机率：投标方保证开机率96%（按一年365天计算）； |
| 9.3备件送达期限：不超过5天 |
| 9.4设备免费原厂保修期4年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 9.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 9.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |

长弯接头

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **长弯接头** |
| **质量层次** | **原装进口** | **数量** | **1个** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：**与医院现有史赛克CORE开颅钻主机配套使用 |
| **设备配置要求及用途：**开展经鼻垂体瘤切除，颅底打磨手术等 |
| **具体技术参数：** |
| 1.长不小于12cm,可达颅底深部 |
| 2.可高温高压消毒 |
| 3.终身无需润滑油保养 |
| 4.角度接头使视野最佳，不干扰显微下手术 |
| 5.无需任何工具即可装卸接头 |
| 6、售后服务要求 |
| 6.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 6.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |
| 6.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 6.4设备免费原厂保修期1年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 6.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 15.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
|  |

产品配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品配置清单 | 数量 |
| 长弯接头 | 1个 |

腹腔镜镜头

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度计划序号** |  | **设备名称** | **腹腔镜镜头** |
| **质量层次** | **进口** | **数量** | **2个** |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：配套STORZ主机使用** |
| **设备配置要求及用途：** |
| **具体技术参数：** |
| 1.30°斜视镜，直径10mm，超广角。 |
| 2.可浸泡、气熏、高温高压消毒，柱状晶体排列，蓝宝石镜面。 |
| 3、售后服务要求 |
| 3.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 3.2保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |
| 3.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 3.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 3.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 3.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |