技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 便携式超声置管穿刺仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| - 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| - 具体技术参数： - 1.能实现人体超声诊断检查及超声检查时的心电检测； - 2.同时具有超声诊断功能和心电检测功能；超声模式心电模式可一键切换； - 3.≥12.1 英寸彩色液晶触摸电容屏，分辨率 1224×768； - 4.屏幕采用全贴合设计，提高图像的清晰度； - 5.具备手写、拼音、五笔等多种输入方式 - 6.配备附件收纳箱，方便携带； - 7.超声成像模式：B、B+C、B+D、B+C+D； - 8.支持手动/自动电影回放功能，支持储存1200帧图像； - 9.具有图像冻结功能； - 10.具有测量功能，可测量周长、面积、距离； - 11.具有置管导管示意图显示； - 12.超声探头IPX7级防水； - 13.可查看和导出病人数据，包括超声影像和ECG波形； - 14.心电导联模式：5导联和4 导联； - 15.ECG灵敏度： 10 mm/mV(×1)、20 mm/mV(×2)、40 mm/mV(×4)； - 16.扫描速度：25mm/s、50mm/s 两档可选； - 17.频率特性 手术模式：1 Hz～20 Hz (-3.0dB～+0.4dB)； - 18.耐极化电压：±750mV； - 19.心率测量范围：成人范围 15～300bpm，新生儿/小儿范围 15～350bpm。 20.具有ECG波形冻结和记录功能； |  |  |  |
| 20.1售后服务要求 |  |  |  |
| 20.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 20.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 20.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 20.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 20.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 20.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 20.7提供操作手册和维修手册 |  |  |  |

产品配置清单：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 |
| 使用说明书 | 1 |
| 操作指南 | 1 |
| 心电导联线 | 1 |
| 鳄鱼夹转接线 | 10 |
| 医用超声耦合剂 | 1 |
| 储物箱 | 1 |
| 电源适配器 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 成人电极片 | 1 |
| 线阵超声探头 | 1 |
| 推车 | 1 |