技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 全自动血培养仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1 检测原理 比色法 |  |  |  |
| 2 样本类型 可检测临床血液、体液等标本 |  |  |  |
| 3 标本位 100个以上/台，支持联仪器 |  |  |  |
| 4 培养方式 自动恒温、震动培养 |  |  |  |
| 5 检测菌株及时间 检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、真菌、分枝杆菌等；对每份培养瓶进行自动培养检测并记录，频次至少10分钟一次，并形成曲线，支持给出声音、图形等相关报警信号提示。 |  |  |  |
| 6 阳性报警时间 90%以上的阳性标本可在24小时内报警，最短报阳时间3小时 |  |  |  |
| 7 培养瓶种类 为聚酯材料材质，配套的符合标准要求的厌氧瓶、需氧瓶和儿童瓶 |  |  |  |
| 9 培养条件设置 预制的培养时间与温度支持可随时修改设置 |  |  |  |
| 10 仪器自动校正 自我检测和校正功能 |  |  |  |
| 11 中和抗生素方式 采用多规格树脂吸附 |  |  |  |
| 12 营养成份 培养瓶包含V因子和X因子等生长因子，利于苛养菌检出 |  |  |  |
| 13 标本信息 可提供病人资料录入、生长过程曲线等相关信息并储存、可以随时提供查询和统计、可与质谱、药敏仪相连 |  |  |  |
| 14 使用条形码 双条码管理 |  |  |  |
| 15 操作界面 仪器具有电脑界面瓶位图形化显示和培养过程曲线、阳性率、用量等详细显示 |  |  |  |
| 16 相关认证 CE认证 |  |  |  |
| 17 质量体系 取得ISO9001、13485认证 |  |  |  |
| 18、售后服务要求 |  |  |  |
| 18.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 18.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 18.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天；免费提供备用机备用件； |  |  |  |
| 18.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费；每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 18.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 18.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 |
| 电脑 | 1 |
| 条形码扫描装置 | 1 |