技术参数

采购人：  新郑市公立人民医院

| 参数号 |  | 设备名称： | 电动吸引器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。 |  |  |  |
| 2.大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。 |  |  |  |
| 3.设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。 |  |  |  |
| 4.采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。 |  |  |  |
| 5.配备的空气过滤器。 |  |  |  |
| 6.手动开关和脚踏开关并联连接。 |  |  |  |
| 7.整机工作平稳，噪声低，使用寿命长。 |  |  |  |
| 8.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) |  |  |  |
| 9.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg) |  |  |  |
| 10.瞬时抽气速率：≥40L/min |  |  |  |
| 11.噪音：≤60dB（A） |  |  |  |
| 12.贮液瓶：2500ml×2只(玻璃) |  |  |  |
| 13、售后服务要求 |  |  |  |
| 13.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 13.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 13.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 13.4设备免费原厂保修期1年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 13.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 13.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 13.7提供维修手册 |  |  |  |