技术参数

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 麻醉呼吸回路消毒机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：消毒方式：臭氧、雾化装置（可选择复合醇或过氧化氢并提供相应的资质证明）对麻醉机、呼吸回路内部消毒时使用 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 第一部分：基础功能消毒方式：臭氧、雾化装置（可选择复合醇或过氧化氢并提供相应的资质证明）。 |  |  |  |
| 第二部分：拓展功能 |  |  |  |
| 1.消毒级别：能够杀灭细菌芽孢，符合卫生部对消毒器械高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢5代平均杀灭对数值≥3.0，符合《消毒技术规范》的评价规定要求。 |  |  |  |
| 腐蚀性：消毒完成后回路内无腐蚀，提供无腐蚀性报告。 |  |  |  |
| 2.异常报警：动态、实时监测浓度及温度变化，并同屏显示浓度及温度变化值，浓度标示值精度±10%PPM范围内，温度精确值±3℃范围内，数据异常自动报警提示。 |  |  |  |
| 3.设备产生的氮氧化物浓度不得大于消毒气体浓度的2.5%。 |  |  |  |
| 4.泄漏量：≤0.16mg/m3。 |  |  |  |
| 5.臭氧发生器过滤装置滤膜孔径：≤0.1µm。 |  |  |  |
| 6.雾化速率：0.1mL/min～0.4mL/min。 |  |  |  |
| 7.雾化装置的气体流量：5L/min～ 12 L/min。 |  |  |  |
| 8.雾化装置的工作压力范围：150KPa～350 KPa。 |  |  |  |
| 9.相对湿度：消毒负载处的相对湿度≥70%。 |  |  |  |
| 10.时间定时的精度：±1min。 |  |  |  |
| 11.消毒时间：20min-240min。 |  |  |  |
| 12.操控模式：≥7英寸嵌入式彩色触摸屏，全屏显示不超过两种消毒程序；屏幕保护（180度剥离强度：240-260gf；耐温：150-180℃瞬间；粘合力：8-12G）。 |  |  |  |
| 13.臭氧残留量：≤0.16mg/m3。 |  |  |  |
| 14.路径舱数量：不少于一个路径舱。 |  |  |  |
| 15、售后服务要求 |  |  |  |
| 15.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 15.2保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 15.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 15.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 15.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 15.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 15.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 麻醉呼吸回路消毒机 | 1 |