技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **医用加压器** | **数量** |  **1** |
| **质量层次** | 🗹国产 🞎进口品牌 🞎原装进口 |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：** |
| **设备配置要求及用途：配合妇科手术膨宫加压，使手术更加安全高效，压力可以根据需要进行调节设定，也可以实时监控。** |
| **具体技术参数：** |
| 1.输入电压和频率 ~220V 50Hz |
| 2.防电击类型 I类 |
| 3.防电击的程度 具有BF型一个应用部分 |
| 4..对有易燃麻醉气与空气的混合气或和氧或氧化亚氮的混合气情况下使用时的安全程度 不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。 |
| 5.连续运行 |
| 6.最大流量 ≥0.5L/min（液体） |
| 7.★正压力范围 0～250mmHg 可调；高压档SPN档 |
| 8.操作温度 +10℃～+40℃ |
| 9.湿度 30%～75% |
| 10.不大于尺寸 360mm×230mm×130mm |
| 11、售后服务要求 |
| 11.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 11.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |
| 11.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 11.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 11.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 11.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
| 11.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |

产品配置清单：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 加压器（蠕动泵） | 1 |
| 包含 | 传感器 | 1 |
| 短穿刺针 | 1 |
| 医用加压器部件 | 1 |