技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **低负压电动吸引器** | **数量** | **1** |
| **质量层次** | 🗹国产 🞎进口品牌 🞎原装进口 | | |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：** | | | |
| **设备配置要求及用途：可用于吸引新生儿羊水和口腔黏液。** | | | |
| **具体技术参数：** | | | |
| 1.极限负压值：18KPa±1.5KPa（135mmHg±11 mmHg） | | | |
| 2.负压调节范围：2KPa（15mmHg）～极限负压值 | | | |
| 3.抽气速率：≥6 L/min | | | |
| 4.储液瓶：不小于1000 mL（PC塑料） | | | |
| 5.电源：～220V，50Hz | | | |
| 6、售后服务要求 | | | |
| 6.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； | | | |
| 6.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； | | | |
| 6.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； | | | |
| 6.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 | | | |
| 6.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； | | | |
| 6.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 | | | |
| 6.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 | | | |