技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **便携式电动吸引器** | **数量** | **4** |
| **质量层次** | 🗹国产 🞎进口品牌 🞎原装进口 |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：** |
| **设备配置要求及用途：用于在患者转运途中等缺少交流电源的情况下对病人实施抢救和护理。** |
| **具体技术参数：** |
| 1.极限负压值:>0.08MPa(600mmHg) 负压调节范围:0.02MPa(150mmHg)~极限负压值 |
| 2.抽气速率:>20L/min |
| 3.储液瓶:不小于1000mL (PC塑料) |
| 4.电源:100V-240V，50/60Hz;DC12V |
| 6.电池工作时间:不少于25 min |
| 7.可采用交流、直流和机内电池三种供电方式 |
| 8、售后服务要求 |
| 8.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 8.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |
| 8.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 8.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 8.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 8.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
| 8.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |