技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **高流量电动吸引器** | **数量** | **2** |
| **质量层次** | 🗹国产 🞎进口品牌 🞎原装进口 |
| **是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：** |
| **设备配置要求及用途：用于吸除患者气道内的分泌物和手术时患者体内渗出液、冲洗液。** |
| **具体技术参数：** |
| 1.极限负压值:>0.09MPa(680mmHg) |
| 2.负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg)-极限负压值 |
| 3.自由空气流量:>40L/min |
| 4.贮液瓶: 不小于3000mlx2 |
| 5.电源:~220V50Hz |
| 6.选用大流量无油润滑真空泵作负压源，无需日常维护和保养。 |
| 7.手动开关和脚踏开关并联连接,实现双重启停控制。 |
| 8、售后服务要求 |
| 8.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |
| 8.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |
| 8.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |
| 8.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |
| 8.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |
| 8.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |
| 8.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |