技术参数

| 设备名称 | 十功能自动煎药机 | 数量 | 15台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：中药饮片煎煮 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 第一部分：基础功能 |  |  |  |
| 中药饮片自动两煎功能、电动挤压、自动搅拌、自动加水、常压煎煮、自动清洗。 |  |  |  |
| 1、容量：不小于20000ml |  |  |  |
| 2、电压：AC220V |  |  |  |
| *3、符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准。 |  |  |  |
| *4、符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。 |  |  |  |
| 5、采用一键式滑盖锁紧装置。 |  |  |  |
| 6、先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。 |  |  |  |
| 7、采用自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。 |  |  |  |
| *8、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。 |  |  |  |
| 9、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。 |  |  |  |
| 10、自动加热调节，文火、武火自动转换。 |  |  |  |
| 11、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。 |  |  |  |
| 12、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。 |  |  |  |
| 13、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。 |  |  |  |
| 14、配备单体包装机：具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；包装量为50-250ML无极变量可调包装。 适用于老人、儿童、成年人等不同用量；包装平均速度不小于8袋/分。 |  |  |  |
| 15、售后服务要求 |  |  |  |
| 15.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 15.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 15.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 15.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 15.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 15.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 15.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 十功能自动煎药机 | 15台 |
| 单体包装机 | 5台 |