技术参数

| 设备名称 | 脉冲二氧化碳激光治疗仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：祛除皱纹——如：手部、颈部、面部、口周、眼眶皱纹、妊娠纹等； 祛除疤痕——如：外伤、手术、痤疮疤痕等； 祛除汗管瘤、皮脂腺瘤，治疗各种疣、痣、痤疮，光化性角化症，脂溢性角化症等 |  |  |  |
| 具体技术参数： 1：激光介质： 二氧化碳激光 2：激光波长： 10600nm 3：模式： 多模 4：★激光器类型：金属射频激光管 5：导光系统： 导光臂的关节数为7节，在其自由度范围内应无死角和/或碰壁现象。 6：输出模式： 连续输出模式、超脉冲输出模式、点阵输出模式三种模式。 7：单光斑直径：≤0.8mm，配光学图形扫描 8：★单脉冲激光穿透深度：≥2000um 9：脉冲宽度 ： 0.067ms-6.7ms 脉冲间隔：1ms-150ms连续可调，步进1ms 10：★连续输出模式终端激光功率： ≥30W 11：★激光能量： 脉冲模式：最大能量≥200mj，步进2mj；扫描模式：最大能量≥200mj，步进2mj。 12：终端输出激光功率和能量不稳定度： St:≤10%。 13：激光输出功率和能量复现性： Rp:优于±10%。 14：指示装置要求：（1）瞄准激光器输出功率Pc应满足 Pc<5mW。 瞄准光点直径必须不超过工作光点直径的1.5倍。 635nm 15：扫描图形： ≥6种扫描图形可选 16：图形尺寸包含： 10mm×10mm,20mm×20mm(1/4、1/6、1/9、1/16比例可调） 扫描密度： 6×6、12×12、18×18、24×24（点/cm²） 17：扫描方式： 离散、有序、单次扫描、连续扫描 18：★激光终端发散角：7.5mrad 19：治疗手具： F=100mm、光学图形扫描器 20：治疗仪必须装有激光状态(待机/准备/发射)控制装置 |  |  |  |
| 21、售后服务要求 |  |  |  |
| 21.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 21.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 21.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 21.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 21.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 21.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 21.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 电源钥匙 | 2把 |
| 电源线 | 1根 |
| 脚踏开关 | 1套 |
| 高速光学扫描振静 | 1把 |
| 钥匙 | 2把 |
| 眼罩组合 | 1套 |
| 激光防护镜 | 1副 |
| 门禁开关 | 1个 |
| 导光臂 | 1个 |
| 镜筒支架 | 1个 |
| 定焦镜筒 | 1个 |
| 线卡 | 6套 |
| 切割头 | 1个 |