技术参数

| 设备名称 | 体外振动排石机 | 数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：用于体外冲击波碎石/软镜碎石术后的排石，原发性结石小于等于6mm结石的直接排石，急性肾绞痛发作的止痛。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.单头手持振动器： ★1.1. 手持振动器治疗头直径：≤50mm； ★1.2. 手持振动器频率：30Hz～80Hz； 1.3. 手持振动器振幅：≤7mm； 1.4.手持振动源≥5个频率挡位。 2.床面振动器： 2.1.床面振动器宽度方向处于床面宽度中心； 2.2.床面振动器副震子震动板高度离水平地面高度≥700mm，可升降； ★2.3 床面振动器频率：5Hz～30Hz； 2.4.床面振动器振幅：≤9mm； 2.5床面振动源≥20个频率挡位。 3.主机体： 3.1.床面长度：≥2060mm； 3.2.床面宽度：≥700mm； 3.3.床面高度：床面离水平地面高度≥700mm； 3.4.床面可升降范围≥250mm； ★3.5. 床面倾斜方向：头部上行和头部下行，水平左倾斜与右倾斜四种倾斜方向； 3.6. 床面垂直倾斜角度不小于-35 º ～ +35º； 3.7.床面水平倾斜角度不小于-20º ～ +20º； 3.8. 床体承重载：床面最大承重≥135kg； 3.9. 运动精度：≤1mm； 3.10.电动调节不锈钢脚踏板，纵向运动300mm。 4.操作事项： 4.1.控制方式：通过控制台调节参数、控制运动； 4.2.停止功能：任意时候按控制盒上“急停”开关可终止正在运行的功能，并有急停功能； 4.3.床体平衡：按触摸屏上 “平衡”处，床体自动恢复到水平位置，方便治疗完成后恢复床体平衡； 4.4.床体校准：按触摸屏上 “校准”处，床体自动校准床面升降高度。 5.机械臂： 5.1 多轴运动机械臂； 5.2具备立体旋转，摆动运动功能； 5.3任意点固定锁紧； ★5.4关节臂一键锁定； 5.5关节运动为：垂直运动、水平运动、主轴机械臂旋转、末端转动、末端摆动。 |  |  |  |
| 6、售后服务要求 |  |  |  |
| 6.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 6.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 6.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 6.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 6.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 6.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 6.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| - 垂直振动治疗床体（可移动） | 1 |
| - 床体多体位变换系统 | 1 |
| - 单头高能手持排石源 | 1 |
| - 控制台 | 1 |
| - 压腹带（可移动） | 1 |
| - 不锈钢脚踏板 | 1 |
| - 特制枕头 | 1 |
| - 床旁扶手（可移动） | 1 |
| - 肩托 | 1 |
| - 侧枕 | 1 |
| - 脚凳 | 1 |
| - 多轴运动机械臂 | 1 |