技术参数

| 设备名称 | 高频热电场皮肤治疗仪 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：无 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：消除面部、颈部、四肢等几乎全身各处的细小皱纹，改善妊娠纹、橘皮组织和消减多余脂肪。 |  |  |  |
| 具体技术参数： 1.射频频率：1.15MHz±20kHz 2.射频能量：20-500J（可调） 3.探头方式：单极射频，三种治疗头可选 双极射频，滚轮负压式和红光负压式治疗头可选 4.工作方式：间歇加载连续运行（30min/5min） 5.加热深度：深层加热 6.工作温度：表皮温度-5～10℃ 7.负压参数：最大压力≤-50KPa 8.整机其他参数：冷却方式：内循环水冷却、半导体接触制冷 9.额定功率：1000VA |  |  |  |
| 10、售后服务要求 |  |  |  |
| 10.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 10.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 10.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 10.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 10.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 10.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 10.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 探头组件 | 1套 |
| 负压手持件组件 | 1套 |
| 电极贴片 | 40片 |
| 三芯电源线 | 1根 |
| 带连接夹的连接线 (长1800mm) | 2根 |
| 过滤垫 | 50片 |
| 保险管 | 2个 |
| 产品使用说明书 | 1份 |
| 装箱清单 | 1份 |
| 保修卡 | 1份 |