技术参数

| 设备名称 | 微波治疗仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：消炎止痛，同时还利用微波对人体的非热效应，加速血液流动，抑制细菌生长，促进伤口愈合 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1.工作频率：2450MHz±50MHz； |  |  |  |
| 2.波长：12.2cm； |  |  |  |
| 1.输入电压：220V±15%。 |  |  |  |
| 2.整机功耗：≤850VA。 |  |  |  |
| 3.工作频率：2450MHz±50MHz。 |  |  |  |
| 4.波长：12.2cm。 |  |  |  |
| 5.工作方式：连续、脉冲输出。 |  |  |  |
| 6.治疗时间：理疗模式1-30分钟可调，手术模式1-99秒可调。 |  |  |  |
| 7.★辐射器驻波比：S≤2.0。 |  |  |  |
| 8.手术辐射器驻波比：S≤2.0； |  |  |  |
| 9.输出线缆、转接器驻波比：不大于1.5； |  |  |  |
| 10.▲微波输出功率：手术模式1～120W连续可调，理疗模式1～60W连续可调；脉冲模式1～120W，脉冲频率为0.5Hz，脉宽为1S |  |  |  |
| 11.▲检测辐射器附件：不少于10种 |  |  |  |
| 12.辐射器无用辐射：≤3mW/cm2(全金属外壳屏蔽) |  |  |  |
| 13.微波机辐射泄漏：≤10mW/cm2(全金属外壳屏蔽)； |  |  |  |
| 14.保护功能：具有闭锁保护、过载保护、超温报警、误操作报警、功率自检及功率输出时键盘锁定功能、电压监测功能 |  |  |  |
| 15、售后服务要求 |  |  |  |
| 15.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 15.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 15.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 15.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 15.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 15.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 15.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 微波输出线 | 1条 |
| 圆形辐射器 | 1个 |
| 矩形辐射器 | 1个 |
| 柱状辐射器 | 2个 |
| 手术辐射器 | 6个 |