技术参数

| 设备名称 | 中频脉冲治疗仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：缓解肌肉骨骼疼痛与促进局部血液循环，达到镇痛、消炎和改善组织代谢的效果 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、输出电流强度: --在500的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值:频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)，频率>1500Hz为100mA(r.m.s)。 --输出电流调节方式: 用按键递增、递减(100档，每档1mA)。 --最大输出电流: 100mA+10%(负载500) --直流输出[使用离子导入时]: 输出电压最大有效值≤40w。 |  |  |  |
| 2.输出通道:四路，输出电流独立可调。、 --四路同步电刺激、异步电刺激通道; --四路同步(温热)电刺激、异步(温热)电刺激通道; --两路离子导入通道; --两路干扰电治疗通道 |  |  |  |
| 3、内置临床处方:99个专家处方。 |  |  |  |
| 4、工作频率:1kHz~12kHz，误差士10%。 |  |  |  |
| 5、调制频率范围:在0~150Hz范围内。 |  |  |  |
| 6、差频频率范围:在0~100Hz范围内。 |  |  |  |
| 7、调幅度:设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差士5%。 |  |  |  |
| 8、动态节律:4s~10s。 |  |  |  |
| 9、差频变化周期:15s~30s。 |  |  |  |
| 10、基波频率及波形:方波，频率为1kHz~12kHz(对应脉冲宽度为500us~42μs)。 |  |  |  |
| 11、调制波形:方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。 |  |  |  |
| 12、温热电极(温控):37℃~45℃、高、中、低三档可调。 |  |  |  |
| 13、时间调节:默认处方时间:10min~40min，误差士10%。时间可调功能:1min~99min,步进1min，误差士10%。 14、电源条件:交流220V/频率50Hz |  |  |  |
| 15、售后服务要求 |  |  |  |
| 15.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 15.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 15.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 15.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 15.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 15.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 15.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 主机电源线 | 1条 |
| 患者电缆 | 8条 |
| 绷带 | 6条 |
| 温热电极板 | 1套 |
| 常规电极板 | 1套 |
| 使用说明书 | 1份 |
| 保修卡、合格证 | 1分 |
| 自粘电极 | 12片 |