技术参数

| 设备名称 | 超声波治疗仪 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 进口品牌 原装进口 |  |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：适用于骨折术后、脊髓损伤后截瘫、中枢性神经功能障碍、脑瘫、周围神 经损伤、迟缓性肌萎缩、废用性肌萎缩、痉挛性斜颈等各类肢体运动功能异常患者，还包括软组织慢性疼痛、肌张力低下、意识障碍等 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、输出通道：单路输出。 |  |  |  |
| 2、声工作频率：1MHz±10%。 |  |  |  |
| 3.输出模式。四种，连续、断续1、断续2、断续3。 a）、连续输出； b）、断续1：输出1s，间歇1s； c）、断续2：输出0.45s，间歇0.6s； d）、断续3：输出0.25s，间歇0.4s。 |  |  |  |
| 4.有效声强：0～1.5W/cm² |  |  |  |
| 5.定时范围：1～30min，步进1min。 |  |  |  |
| 6.最大输出功率：6W，允差±20% |  |  |  |
| 7.有效辐射面积：4cm² |  |  |  |
| 8.波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。 |  |  |  |
| 9.显示方式：5英寸液晶屏，支持一键飞梭 |  |  |  |
| 10.具有治疗头脱落检测功能。 |  |  |  |
| 11.具有超温保护功能。 |  |  |  |
| 12、售后服务要求 |  |  |  |
| 13.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 13.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 13.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 13.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 13.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 13.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 13.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。 |  |  |  |

产品配置清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 壹台 |
| 电源线 | 壹根 |
| 耦合剂 | 壹瓶 |
| 熔断器 | 贰个 |
| 治疗探头 | 壹套 |
| 使用说明书 | 壹份 |
| 合格证 | 壹份 |
| 保修卡 | 壹份 |
| 装箱单 | 壹份 |
| 产品培训验收报告 | 贰份 |